국 문 규 격 서

MAKER : HACH / USA

MODEL : DR2800-01B

가. 특징

- 240개의 다양한 수질분석법 제공

- USB를 통한 간편한 제품 업데이트가능

- 장시간 사용에도 뛰어난 안정성과 정확성을 보여준다.

- 다중 측정 셀을 이용하여 빠르게 시료 분석이 가능하다.

- 넓은 터치스크린 화면 인터페이스를 제공한다.

- 전용 리튬배터리를 장착하여 전원 없이 휴대하여 사용이 가능하다.

나. 사  양

- 측정모드 : TRANSMITTANCE(%), ABSORBANCE AND CONCENTRATION

- 측정램프 : 텅스텐램프(VISIBLE)

- 파 장 범 위 : 340 TO 900nm

- 파장정확성  : ± 1.5 nm

- 파장분해능  : 1nm

- 파 장 보 정 : 전원 ON되면 자동보정실행

- 파 장 선 택 : 자동 - 측정항목에 따라 자동 선택

자동 - 바코드 생성되어있는 TNT VIAL 시약측정시

수동 - 터치 스크린을 이용하여 유저가 직접 작성한

프로그램 사용 시

- 스펙트럼 밴드폭 : 5nm

- 사용가능언어 : 한글포함 13개국어 사용가능

- 저장데이타   : 500개

- 사 용 온 도  : 10 TO 40℃ (50 TO 104℉)

- 사 용 습 도  : 80% 최대상대습도

- 전       원  : 100 TO 240V , 47/63Hz

- INTERFACE  : USB type A (1개), type B (1개)

- 사  이   즈  : 216 X 330 X 132mm

- 무       계  : 4.38KG(배터리포함)

다. ACCESSORIES

- 3 ADAPTERS (A,B,C)

- SQUARE SAMPLE CELL 10mL

- LIGHT SHIELD

- UNIVERSAL POWER SUPPLY, 100 TO 240V 47/63Hz,

WITH PLUG ADAPTERS FOR EU, GB, US, CHINA

- DUST COVER

- DR2800 USER MANUAL

- PROCEDURE MANUAL CD-ROM

- LITHIUM BATTERY PACK

라. 참고사항

① 물품보증기간 : 1년

② 기기 교육 및 한글, 영문 매뉴얼(CD) 제공

③ 국내 대리점에서 발행한 공급자 증명서 및 A/S보증 확약서를 계약시 제출하여

야 한다